## Instrucciones
PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN — Guía de uso |  | Código: COP15-F11 Revisión: 03 Fecha de emisión: 15/07/2026
1. OBJETIVO | Establecer la programación, ejecución y registro de las actividades de mantenimiento preventivo y del plan anual de calibración de los equipos e instrumentos de los laboratorios, asegurando su disponibilidad, confiabilidad y trazabilidad metrológica.
2. ALCANCE | Aplica a todos los equipos e instrumentos registrados en la hoja EQUIPOS de los laboratorios de Materiales, Emisiones y Calibración.
3. RESPONSABILIDADES | El responsable de cada laboratorio mantiene actualizado el registro de equipos, actividades e historial. El área de Calibración da seguimiento a los vencimientos indicados por el semáforo y gestiona los servicios con proveedores externos. Todo equipo con calibración vencida debe identificarse como NO OPERABLE hasta su recalibración.
4. DESARROLLO
4.1 EQUIPOS | Registrar cada equipo una sola vez: ID, nombre, laboratorio al que pertenece (lista desplegable: Materiales / Emisiones / Calibración), marca, modelo, serie y estatus. La columna '¿Requiere calibración?' se calcula automáticamente a partir de la hoja CALIBRACIÓN.
4.2 ACTIVIDADES | Definir cada actividad de mantenimiento preventivo: equipo (lista desplegable), descripción, frecuencia y semana de inicio. Con estos datos el Plan Maestro se genera automáticamente.
4.3 PLAN MAESTRO | Matriz automática de 52 semanas. No se captura manualmente: modificar únicamente el AÑO (celda amarilla). 'P' indica semana planeada; '✓' aparece al registrar la ejecución en HISTORIAL. Las celdas en rojo indican actividades vencidas.
4.4 HISTORIAL | Registro permanente de los mantenimientos ejecutados: fecha, equipo, actividad, ejecutante y horas. Este registro alimenta el Plan Maestro y el Dashboard, y se conserva entre años.
4.5 CALIBRACIÓN | Plan anual de calibración por equipo y magnitud. Indica si el instrumento requiere calibración, quién la realiza (proveedor), trazabilidad, última calibración y vencimiento. El semáforo se calcula automáticamente. Al recibir un certificado, actualizar la fecha de última calibración y el número de certificado, y archivar el PDF en las carpetas '0X. Calibraciones' (encriptados) y '02. Calibraciones' (no encriptados).
4.6 DASHBOARD | Indicadores automáticos de cumplimiento de mantenimiento y estado de calibraciones. No editar.
5. CÓDIGO DE COLORES
Celda amarilla: dato capturado por el usuario
Celda gris: dato fijo o fórmula automática — no modificar
Verde: calibración vigente / dentro de periodo
Naranja: por vencer (60 días o menos) — programar servicio
Rojo: vencido — identificar el equipo como NO OPERABLE
P: semana con mantenimiento planeado
✓: mantenimiento realizado (registrado en Historial)

## Equipos
| REGISTRO DE EQUIPOS | [5 empty] | Código: COP15-F11 Revisión: 03 Fecha de emisión: 15/07/2026
ID | Equipo | Laboratorio | Marca | Modelo | No. Serie | Estatus | ¿Requiere calibración? (auto) | Cal. vencidas (auto) | Notas
E-001 | HVAC | Emisiones | Kimo | Varios (ver Calibración) | 2F150708994 | Activo | Sí | 2
E-002 | VETS | Emisiones | Vaisala | INDIGO520 | Varios | Activo | Sí | 6
E-003 | Clean Cham | Emisiones | Shynyei | Varios (ver Calibración) | Varios | Activo | Sí | 3
E-004 | CFO | Emisiones | Horiba | 5102514973 | 7005035500 | Activo | Sí | 1
E-005 | CPC-100 | Emisiones | Horiba | CPC-100 | C100152302 | Activo | Sí | 0
E-006 | Rack | Emisiones | Horiba | Rack con venturi | 69161 | Activo | Sí | 1
E-007 | Venturi | Emisiones | Horiba | cilindro venturi | 69015 | Activo | Sí | 1
E-008 | GDC | Emisiones | Horiba | ONE | S2001362117000020 | Activo | Sí | 0
E-009 | Bubbler | Emisiones | Horiba | Heated Bubler | 8001005048 | Activo | Sí | 1
E-010 | RMT1-TS | Emisiones |  | S1-8 |  | Activo | Sí | 0
E-011 | Manometer 1 | Emisiones | ManoStar | WO801 |  | Activo | Sí | 0
E-012 | Manometer 2 | Emisiones | ManoStar | WO81 |  | Activo | Sí | 0
E-013 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Varios (ver Calibración) | Varios | Activo | Sí | 1
E-014 | Laboratorio | Emisiones | FLUKE | Varios (ver Calibración) | Varios | Activo | Sí | 0

## Actividades
| CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO |  | Código: COP15-F11 Revisión: 03 Fecha de emisión: 15/07/2026
ID Act. | Equipo | Actividad | Frecuencia | Semana inicio (1-52) | Responsable
A-01 | Dynamometer | Limpieza (soplado) | Mensual | 2 | Técnico
A-02 | HVAC | Inspección general de filtros | Trimestral | 1 | Técnico
A-03 | Clean Cham | Reemplazo (componentes) | Semestral | 26 | General

## Plan Maestro
| PLAN MAESTRO DE MANTENIMIENTO | [53 empty] | Código: COP15-F11 Revisión: 03 Fecha de emisión: 15/07/2026
Año: | 2026 | ← única celda editable de esta hoja; la matriz se recalcula sin perder el historial
|  |  | ene | ene | ene | ene | ene | feb | feb | feb | feb | mar | mar | mar | mar | abr | abr | abr | abr | abr | may | may | may | may | jun | jun | jun | jun | jul | jul | jul | jul | jul | ago | ago | ago | ago | sep | sep | sep | sep | oct | oct | oct | oct | oct | nov | nov | nov | nov | dic | dic | dic | dic
Equipo | Actividad | Plan/Real | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | Plan | Real | % Cumpl.
Dynamometer | Limpieza (soplado) | Plan | [52 empty] | 13 | 1 | 7.692% | bar: ene; feb; mar; abr; abr; may; jun; jul; ago; sep; oct; nov; dic
Real | bar: ene
HVAC | Inspección general de filtros | Plan | [52 empty] | 4 | 0 | 0% | bar: ene; abr; jul; oct
Real
Clean Cham | Reemplazo (componentes) | Plan | [52 empty] | 2 | 0 | 0% | bar: jun; dic
Real

## Historial
| HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS EJECUTADOS |  |  |  | Código: COP15-F11 Revisión: 03 Fecha de emisión: 15/07/2026
Fecha | Equipo | Actividad | Realizado por | Horas | Comentarios | Semana (auto) | Año (auto)
2026-01-05 | Dynamometer | Limpieza (soplado) | Técnico | 2 | (EJEMPLO — sustituir por registros reales) | 2 | 2026
Formulas:
Semana (auto) = IF([Fecha]="","",WEEKNUM([Fecha],1))

## Calibración
| PLAN ANUAL DE CALIBRACIÓN | [19 empty] | Código: COP15-F11 Revisión: 03 Fecha de emisión: 15/07/2026
No. | Equipo | Laboratorio (auto) | Marca | Descripción / Magnitud calibrada | Modelo | No. Serie | ID KMM | ¿Requiere calibración? | Tipo | Frecuencia | Proveedor (¿quién calibra?) | Trazabilidad | Lugar | Última calibración | Próxima calibración (auto) | Estatus (auto) | No. Certificado | Rango máximo | Rango de uso | Error máx. permitido | Ubicación física | Crítico NMX | Certificado PDF / Comentarios
C-001 | HVAC | Emisiones | Kimo | Thermometer | TH210-B0SP | 2F150708994 |  | No | [7 empty] | NO APLICA |  | -20…+80°C | 0…+50°C | ± 0.25°C | Emission Room | No
C-002 | HVAC | Emisiones | Kimo | Humidity sensor | TH210-B0SP | 2F150708994 |  | No | [7 empty] | NO APLICA |  | 0…100%HR | 0…100%HR | ± 1.5 %RH | Emission Room | No
C-003 | HVAC | Emisiones | Kimo | Thermometer | TH210B0SP |  | TH-0033 | Sí | Externa | Anual | METROLAB | EMA | Externo Nacional | 2025-02-21 | 2026-02-21 | VENCIDO | T-2199-2023 | -20…+80°C | 0…+50°C | ± 0.25°C | Soaking Room | Sí
C-004 | HVAC | Emisiones | Kimo | Humidity sensor | TH210B0SP |  | TH-0033 | Sí | Externa | Anual | METROLAB | EMA | Externo Nacional | 2025-02-21 | 2026-02-21 | VENCIDO | H-0438-2023 | 0…100%HR | 0…100%HR | ± 1.5 %RH | Soaking Room | Sí
C-005 | VETS | Emisiones | Vaisala | Barometer | INDIGO520 | W4831243 | TH-0043-03 | Sí | Externa | Anual | Vaisala | EMA | Externo Nacional | 2025-05-01 | 2026-05-01 | VENCIDO |  | 0-20 mA / 0-10 V | 95% | ±0.004 mA /± 0.0002 V | Emission Room | Sí
C-006 | VETS | Emisiones | Vaisala | Thermometer | INDIGO520 | W3850023 | TH-0043-02 | Sí | Externa | Anual | Vaisala | EMA | Externo Nacional | 2025-05-01 | 2026-05-01 | VENCIDO |  | 500-1100hPa | 95% | ± 0.7hPa | Emission Room | Sí
C-007 | VETS | Emisiones | Vaisala | Humidity sensor | INDIGO520 | W4754750 | TH-0043-01 | Sí | Externa | Anual | Vaisala | EMA | Externo Nacional | 2025-05-01 | 2026-05-01 | VENCIDO |  | 0-100%HR/20°C | 95% | ± 0.5 %RH/0.10°C | Emission Room | Sí
C-008 | VETS | Emisiones | Vaisala | Barometer | INDIGO520 | W4831244 | TH-0044-03 | Sí | Externa | Anual | Vaisala | EMA | Externo Nacional | 2025-05-01 | 2026-05-01 | VENCIDO |  | 0-20 mA / 0-10 V | 95% | ±0.004 mA /± 0.0002 V | Emission Room | Sí
C-009 | VETS | Emisiones | Vaisala | Thermometer | INDIGO520 | W3850033 | TH-0044-02 | Sí | Externa | Anual | Vaisala | EMA | Externo Nacional | 2025-05-01 | 2026-05-01 | VENCIDO |  | 500-1100hPa | 95% | ± 0.7hPa | Emission Room | Sí
C-010 | VETS | Emisiones | Vaisala | Humidity sensor | INDIGO520 | W4917201 | TH-0044-01 | Sí | Externa | Anual | Vaisala | EMA | Externo Nacional | 2025-05-01 | 2026-05-01 | VENCIDO |  | 0-100%HR/20°C | 95% | ± 0.5 %RH/0.10°C | Emission Room | Sí
C-011 | Clean Cham | Emisiones | Shynyei | Humidity sensor | DewStar S-BS-4C |  |  | Sí |  | Anual | TECHMASTER | ANAB | En sitio | 2018-03-16 | 2019-03-16 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-012 | Clean Cham | Emisiones | Vaisala | Barometer | PTB330 | L2540408 |  | No | [7 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | Emission Room | No
C-013 | Clean Cham | Emisiones | Horiba | Thermometer | TH-0027 Clean Chamber | K-150019C |  | Sí |  | Anual | CALMET | ILAC - MRA |  | 2017-11-17 | 2018-11-17 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-014 | Clean Cham | Emisiones | Horiba | Humidity sensor | TH-0027 Clean Chamber | K-150019C |  | No | [7 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | Emission Room | No
C-015 | Clean Cham | Emisiones | Horiba | Barometer | TH-0027 Clean Chamber | K-150019C |  | No | [7 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | Emission Room | No
C-016 | Clean Cham | Emisiones | Mettler Toledo | Bascula Digital | XP2U | B8601948655 |  | Sí | Interna | Anual | KIA Cal Lab | OIML | En sitio | 2018-04-18 | 2019-04-18 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-017 | CFO | Emisiones | Horiba | Propane injection | 5102514973 | 7005035500 | PR-018 | Sí | Externa | Bianual | Horiba USA | ANAB | Externo USA | 2024-05-31 | 2026-05-31 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | Sí | EN CALIBRACION
C-018 | CPC-100 | Emisiones | Horiba | Particle counter | CPC-100 | C100152302 |  | Sí |  |  | Horiba USA | TSI | Externo USA |  |  | SIN REGISTRO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-019 | Rack | Emisiones | Horiba | Subsonic venturi | Rack con venturi | 69161 |  | Sí |  | Bianual | Horiba USA | NVLAP |  | 2022-05-05 | 2024-05-04 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-020 | Venturi | Emisiones | Horiba | Subsonic venturi | cilindro venturi | 69015 |  | Sí |  | Bianual | Horiba USA | NVLAP |  | 2022-05-20 | 2024-05-19 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-021 | GDC | Emisiones | Horiba | Gas Divider | ONE | S2001362117000020 | OT-0038 | Sí | Externa | Bianual | Horiba USA | ANAB | Externo USA | 2024-11-19 | 2026-11-19 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí | EN CALIBRACION
C-022 | Bubbler | Emisiones | Horiba | Heater bubbler | Heated Bubler | 8001005048 |  | Sí | Externa | Anual | Horiba USA | NIST | Externo USA | 2024-06-19 | 2025-06-19 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-023 | RMT1-TS | Emisiones |  | Thermocouple | S1-8 |  | TH-0036 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | En sitio | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  | 20 - 30°C | 20 °C | 0.01 | Emission Room RMT1 | Sí
C-024 | Manometer 1 | Emisiones | ManoStar | RMT1 | WO801 |  | PR-0017 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | En sitio | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  | 50 - 500 Pa | 70 kPa | 1 | Emission Room RMT1 | Sí
C-025 | Manometer 2 | Emisiones | ManoStar | CVS Out | WO81 |  | PR-0016 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | En sitio | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  | 3 - 30kPa | 30 Kpa | 1 | Emission Room CVS | Sí
C-026 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Cooling Fan | HS185KR209 | 15F-496E13-001BFT |  | Sí |  |  | CALMET | ILAC * MRA | En sitio |  |  | SIN REGISTRO |  |  |  |  | Emission Room | No
C-027 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Death Weight | CDE4200-002 |  |  | Sí | Interna | Anual | Emissions Lab | T-EMA | En sitio | 2025-03-01 | 2026-03-01 | VENCIDO |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-028 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Roller diameter | CDE 4200-002 Front |  | OT-0032 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | En sitio | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room Dyno | Sí
C-029 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Roller diameter | CDE 4200-002 Rear |  |  | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | En sitio | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room Dyno
C-030 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Arm | CDE4200-002 |  |  | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | En sitio | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-031 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 1 |  | 1 | WE-0016-01 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-032 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 2 |  | 2 | WE-0016-02 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-033 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 3 |  | 3 | WE-0016-03 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-034 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 4 |  | 4 | WE-0016-04 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-035 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 5 |  | 5 | WE-0016-05 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-036 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 6 |  | 6 | WE-0016-06 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-037 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 7 |  | 7 | WE-0016-07 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-038 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 8 |  | 8 | WE-0016-08 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-039 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 9 |  | 9 | WE-0016-09 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-040 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Mass 10 |  | 10 | WE-0016-10 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-09-18 | 2026-09-18 | VIGENTE |  | 22.8kg 50 lb | 22.8kg | +0.01g | Emission Room | Sí
C-041 | Dynamometer | Emisiones | A&G | D center to load cell | CDE 4200-002 Front |  |  | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-042 | Dynamometer | Emisiones | A&G | D center to load cell | CDE 4200-002 Rear |  |  | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-043 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Angular speed | CDE 4200-002 Front |  | OT-0037 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-044 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Angular speed | CDE 4200-002 Rear |  |  | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-045 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Torque | CDE 4200-002 Front |  |  | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-046 | Dynamometer | Emisiones | A&G | Torque | CDE 4200-002 Rear |  |  | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Emission Room | Sí
C-047 | Laboratorio | Emisiones | FLUKE | Thermometer | 52 II | 30850092WS | TH-0020 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Control Room | Sí
C-048 | Laboratorio | Emisiones | GRIPPER | Pressure gauge | SA-1U1A1E1J2 | PS 055 497 | PR-0002 | Sí | Externa | Anual | CIDESI | EMA | Externo Nacional | 2025-10-07 | 2026-10-07 | VIGENTE |  |  |  |  | Inspection Room | Sí
C-049 | Laboratorio | Emisiones | TRUPER | Thermometer | METE-500 |  |  | No | [7 empty] | NO APLICA |  |  |  |  | Control Room | No
Formulas:
Estatus (auto) = IF([Equipo]="","",IF(I3="No","NO APLICA",IF([Próxima calibración (auto)]="","SIN REGISTRO",IF([Próxima calibración (auto)]<TODAY(),"VENCIDO",IF([Próxima calibración (auto)]<=TODAY()+60,"POR VENCER","VIGENTE")))))
Próxima calibración (auto) = IF(OR([Equipo]="",I5="No",[Última calibración]=""),"",[Última calibración]+IFERROR(VLOOKUP([Frecuencia],Listas!$H2:I4,2,0),365))

## Dashboard
| DASHBOARD DE CUMPLIMIENTO |  |  |  | Código: COP15-F11 Revisión: 03 Fecha de emisión: 15/07/2026
Año analizado: | 2026
MANTENIMIENTO |  |  | CALIBRACIÓN
Mantenimientos planeados (año): | 19 |  | Instrumentos que requieren calibración: | 43
Realizados en semana planeada: | 1 |  | Vigentes: | 25
Registros en historial (año): | 1 |  | Por vencer (≤60 días): | 0
% Cumplimiento global: | 5.263% |  | VENCIDOS: | 16
|  |  | Sin registro de calibración: | 2
|  |  | % de vigencia: | 58.14%
CUMPLIMIENTO DE MANTENIMIENTO POR EQUIPO
Equipo | Plan anual | Real (en semana) | % Cumplimiento
HVAC | 4 | 0 | 0%
VETS | 0 | 0
Clean Cham | 2 | 0 | 0%
CFO | 0 | 0
CPC-100 | 0 | 0
Rack | 0 | 0
Venturi | 0 | 0
GDC | 0 | 0
Bubbler | 0 | 0
RMT1-TS | 0 | 0
Manometer 1 | 0 | 0
Manometer 2 | 0 | 0
Dynamometer | 13 | 1 | 7.692%
Laboratorio | 0 | 0

## Listas (hidden)
Frecuencia_MTTO | Semanas | Estatus_Equipo | Laboratorio | Frecuencia_CAL | Días | SiNo | Tipo_CAL | Lugar
Semanal | 1 | Activo | Materiales | Semestral | 182 | Sí | Interna | En sitio
Quincenal | 2 | Inactivo | Emisiones | Anual | 365 | No | Externa | Externo Nacional
Mensual | 4 | Fuera de servicio | Calibración | Bianual | 730 |  |  | Externo USA
Bimestral | 8
Trimestral | 13
Semestral | 26
Anual | 52